Измерительная система ИС "АЛКО-3М"
Характеристики.
Для управления режимами работы, формирования и передачи информации в ЕГАИС система подключается к специализированному компьютеру с сенсорным монитором моноблочного исполнения (УСПД-ПК). 
Подключение нескольких систем к одному УСПД-ПК осуществляется посредством каскадного соединения КС. К одному УСПД-ПК может быть подключено до 13 систем. 
Система обеспечивает расчет, архивирование и отображение на индикаторе СВ и экране УСПД-ПК следующих параметров: суммарный объем измеряемой среды при рабочей температуре и приведенный к температуре 20 °С; суммарный объем безводного спирта, содержащегося в измеряемой среде, приведенной к температуре 20 °С; текущий объемный расход; крепость измеряемой среды; температуру измеряемой среды; суммарное количество бутылок, прошедших по линии розлива; текущее время и текущую дату; сообщения об ошибках. 
Система также обеспечивает: сохранение ранее измеренных значений объемов, крепости, количества бутылок и времени наработки при отключении питания системы в течение 10 лет с отметкой в памяти момента отключения; создание суточного архива глубиной 5 лет, часового глубиной 6 месяцев и возможность вывода из архивов на собственный индикатор СВ-3-5 и УСПД-ПК информации о суммарных объемах, крепости, температуре, количестве бутылок, отключении питания системы и ошибках за любые сутки пяти лет или за любой час шести месяцев по отношению к текущей дате, индицируемой СВ. 
В зависимости от диапазона измерений крепости система комплектуется разными типами спиртомеров (см. таблицу 1). 
Таблица 1 
	Тип Спиртомера 
	Диапазон измерений крепости, % 
	Измеряемая среда 

	ПЛОТ-3С-М-Ц-Б 
	от 36 до 99,99  
	спирт ректификованный, 
коньячный дистиллят, водка  

	«ИКОНЭТ‑ВС‑П» «1» 
	от 38 до 60  
	водка  

	«ИКОНЭТ‑ВС‑П» «2» 
	от 85 до 97  
	спирт ректификованный  

	«ИКОНЭТ‑ВС‑П» «3»
	от 50 до 97  
	дистиллят, спирты ректификованный и коньячный  


В зависимости от диапазона измерений расхода система комплектуется разными типами преобразователей расхода ТПРГ (см. таблицу 2). 
Таблица 2 
	Ду ТПРГ,  мм 
	Минимальный расход (Qmin), л/с (м3/ч)  
	Максимальный расход (Qmах), л/с (м3/ч)  
	Масса ТПРГ, кг, не более  
	Габаритные размеры ТПРГ, мм, не более  

	12 
	0,05 (0,18)  
	0,45 (1,62)  
	0,4    
	80х90х40  

	20 
	0,16 (0,576)  
	2,5 (9,0)  
	0,7    
	100х100х50  

	32 
	0,4 (1,44)  
	6,0 (21,6)  
	1,3
	125х115х65  

	40 
	0,6 (2,16)  
	10 (36,0)  
	2,0 
	140х115х65  

	50 
	0,8 (2,88)  
	16 (57,6)  
	3,0 
	160х130х80  

	80 
	2,0 (7,2)  
	40 (144)  
	7,5 
	200х160х110  

	100 
	3,0 (10,8)  
	60 (216)  
	10,0 
	225х180х125  


Каждая из составных частей системы обладает взаимозаменяемостью. 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема ±0,5 % 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре плюс 20 °С ± 0,8 %. 
Диапазон температур измеряемой среды от минус 30 до плюс 40 °С. 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры ±0,5 °С. 
Система, укомплектованная спиртомером ПЛОТ-3С-М-Ц, предназначена для измерений крепости: 
· от 36 до 50 % при температуре измеряемой среды от минус 10 до плюс 40 °С; 
· свыше 50 до 99,99 % при температуре измеряемой среды от минус 30 до плюс 40 °С. 
Спиртомер «ИКОНЭТ-ВС-П» предназначен для измерений при температуре измеряемой среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С во всем диапазоне измерений согласно исполнению (см. таблицу 1). 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости ± 0,2 %. 
Давление измеряемой среды: 
· не более 1,6 МПа для систем с ПЛОТ 3С-М-Ц; 
· не более 0,25 МПа для систем с «ИКОНЭТ-ВС-П». 
Длина соединительных кабелей между СВ и датчиками — не более 50 м. 
Электропитание – от сети переменного тока частотой (50±1) Гц. напряжением (220-33 +22 ) В. 
Потребляемая мощность не более 100 В-А. 
Составные части системы, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготовлены из материалов, разрешенных для применения в пищевой промышленности. 
Датчики системы имеют степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. 
Климатические условия эксплуатации системы: 
· ТПРГ, ТСП, ПЛОТ 3С-М-Ц устойчивы к воздействию температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 °С; СВ — от плюс 5 до плюс 40 °С. 
Остальные составные части системы устойчивы к воздействию температуры окружающей среды от плюс 15 до плюс 35 °С. 
· ТПРГ, ТСП, ПЛОТ 3С-М-Ц устойчивы к воздействию относительной влажности (95±3) % при температуре плюс (35±2) °С. 
Остальные составные части системы устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги. 
Межповерочный интервал 1 год. 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 


