# Измерительная система ИС "АЛКО-3М"

# Характеристики.

Для управления режимами работы, формирования и передачи информации в ЕГАИС система подключается к специализированному компьютеру с сенсорным монитором моноблочного исполнения (УСПД-ПК).

Подключение нескольких систем к одному УСПД-ПК осуществляется посредством каскадного соединения КС. К одному УСПД-ПК может быть подключено до 13 систем.

Система обеспечивает расчет, архивирование и отображение на индикаторе СВ и экране УСПД-ПК следующих параметров: суммарный объем измеряемой среды при рабочей температуре и приведенный к температуре 20 °С; суммарный объем безводного спирта, содержащегося в измеряемой среде, приведенной к температуре 20 °С; текущий объемный расход; крепость измеряемой среды; температуру измеряемой среды; суммарное количество бутылок, прошедших по линии розлива; текущее время и текущую дату; сообщения об ошибках.

Система также обеспечивает: сохранение ранее измеренных значений объемов, крепости, количества бутылок и времени наработки при отключении питания системы в течение 10 лет с отметкой в памяти момента отключения; создание суточного архива глубиной 5 лет, часового глубиной 6 месяцев и возможность вывода из архивов на собственный индикатор СВ-3-5 и УСПД-ПК информации о суммарных объемах, крепости, температуре, количестве бутылок, отключении питания системы и ошибках за любые сутки пяти лет или за любой час шести месяцев по отношению к текущей дате, индицируемой СВ.

В зависимости от диапазона измерений крепости система комплектуется разными типами спиртомеров (см. таблицу 1).

Таблица 1

| Тип Спиртомера | Диапазон измерений крепости, % | Измеряемая среда |
| --- | --- | --- |
| ПЛОТ-3С-М-Ц-Б | от 36 до 99,99 | спирт ректификованный, коньячный дистиллят, водка |
| «ИКОНЭТ-ВС-П» «1» | от 38 до 60 | водка |
| «ИКОНЭТ-ВС-П» «2» | от 85 до 97 | спирт ректификованный |
| «ИКОНЭТ-ВС-П» «3» | от 50 до 97 | дистиллят, спирты ректификованный и коньячный |

В зависимости от диапазона измерений расхода система комплектуется разными типами преобразователей расхода ТПРГ (см. таблицу 2).

Таблица 2

| Ду ТПРГ, мм | Минимальный расход (Qmin), л/с (м3/ч) | Максимальный расход (Qmах), л/с (м3/ч) | Масса ТПРГ, кг, не более | Габаритные размеры ТПРГ, мм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0,05 (0,18) | 0,45 (1,62) | 0,4 | 80х90х40 |
| 20 | 0,16 (0,576) | 2,5 (9,0) | 0,7 | 100х100х50 |
| 32 | 0,4 (1,44) | 6,0 (21,6) | 1,3 | 125х115х65 |
| 40 | 0,6 (2,16) | 10 (36,0) | 2,0 | 140х115х65 |
| 50 | 0,8 (2,88) | 16 (57,6) | 3,0 | 160х130х80 |
| 80 | 2,0 (7,2) | 40 (144) | 7,5 | 200х160х110 |
| 100 | 3,0 (10,8) | 60 (216) | 10,0 | 225х180х125 |

Каждая из составных частей системы обладает взаимозаменяемостью.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема ±0,5 %

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре плюс 20 °С ± 0,8 %.

Диапазон температур измеряемой среды от минус 30 до плюс 40 °С.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры ±0,5 °С.

Система, укомплектованная спиртомером ПЛОТ-3С-М-Ц, предназначена для измерений крепости:

- от 36 до 50 % при температуре измеряемой среды от минус 10 до плюс 40 °С;

- свыше 50 до 99,99 % при температуре измеряемой среды от минус 30 до плюс 40 °С.

Спиртомер «ИКОНЭТ-ВС-П» предназначен для измерений при температуре измеряемой среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С во всем диапазоне измерений согласно исполнению (см. таблицу 1).

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости ± 0,2 %.

Давление измеряемой среды:

- не более 1,6 МПа для систем с ПЛОТ 3С-М-Ц;

- не более 0,25 МПа для систем с «ИКОНЭТ-ВС-П».

Длина соединительных кабелей между СВ и датчиками — не более 50 м.

Электропитание – от сети переменного тока частотой (50±1) Гц. напряжением (220-33 +22 ) В.

Потребляемая мощность не более 100 В-А.

Составные части системы, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготовлены из материалов, разрешенных для применения в пищевой промышленности.

Датчики системы имеют степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Климатические условия эксплуатации системы:

- ТПРГ, ТСП, ПЛОТ 3С-М-Ц устойчивы к воздействию температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 °С; СВ — от плюс 5 до плюс 40 °С.

Остальные составные части системы устойчивы к воздействию температуры окружающей среды от плюс 15 до плюс 35 °С.

- ТПРГ, ТСП, ПЛОТ 3С-М-Ц устойчивы к воздействию относительной влажности (95±3) % при температуре плюс (35±2) °С.

Остальные составные части системы устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

##### Межповерочный интервал 1 год.

##### Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.