Измерительная система ИС "АЛКО-2"
Состав системы
Система состоит из специализированного вычислителя СВ 5 (в дальнейшем — СВ) и следующих устройств, именуемые в дальнейшем датчиками: 
· первичного преобразователя расхода ППР 7 (в дальнейшем — ППР 7), являющегося электромагнитным датчиком расхода измеряемой среды;
· рефрактометра ИРФ-471МВ или плотномера-спиртомера ПЛОТ-3С-М, служащих для измерения объемной концентрации этилового спирта в измеряемой среде (в дальнейшем — крепость); 
· термопреобразователя сопротивления платинового с номинальной статической характеристикой 100П, являющегося датчиком температуры измеряемой среды (в дальнейшем — ТСП); 
· универсального счетчика бутылок УСБ или управляющего модуля учета продукции УМУП (в дальнейшем — счетчик бутылок). 
По заказу потребителя в составе системы поставляются два модема и контроллер связи КС (в дальнейшем — КС). КС предназначен для подключения нескольких систем к одному УСПД-ПК. Один КС позволяет объединить до четырех систем на один УСПД-ПК. Каскадное соединение четырех КС позволяет объединить до 13 систем на один УСПД-ПК. 
Модемы предназначены для передачи данных и управления системами удаленно по телефонной линии. Модемы настраиваются на предприятии-изготовителе системы. Один модем предназначен для подключения к КС или СВ, другой — для подключения к компьютеру. 
Система выпускается в нескольких исполнениях в зависимости от диаметра условного прохода (Ду) ППР-7 (см.руководство по эксплуатации) и в двух в зависимости от диапазона и погрешности измерения крепости (см.руководство по эксплуатации). 
Система комплектуется соединительными кабелями, монтажными комплектами, эксплуатационной документацией, нотариально заверенной копией свидетельства об утверждении типа, а также УСПД-ПК с установленной и настроенной операционной системой Windows 8.1 и установленным программным обеспечением для управления системой, формированием и передачи информации в ЕГАИС. 
Система обеспечивает: 
1. индикацию текущего времени и текущей даты; 
2. индикацию времени наработки системы с момента первого включения СВ; 
3. измерение и индикацию суммарного объема измеряемой среды при рабочих условиях и приведенного к температуре плюс 20 °С за текущий час, текущие сутки и за все время работы системы; 
4. измерение и индикацию суммарного объема безводного спирта, содержащегося в измеряемой среде, приведенного к температуре плюс 20 °С за текущий час, текущие сутки и за все время работы системы; 
5. индикацию текущего объемного расхода; 
6. измерение и индикацию объемной концентрации этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде (в дальнейшем — крепость) ; 
7. измерение и индикацию температуры измеряемой среды ; 
8. подсчет и индикацию суммарного количества бутылок, прошедших по линии розлива за текущий час, текущие сутки и за все время работы системы; 
9. индикацию сообщений об ошибках и неисправностях; 
10. сохранение всех измеренных параметров и архивов при отключении питания системы в течение не менее 10 лет с отметкой в памяти системы момента отключения; 
11. автоматический переход через 3 минуты из любого окна в окно индикации объема измеряемой среды, приведенного к температуре плюс 20 °С; 
12. измерение, индикацию и архивирование показателей за смену (суммарных объемов измеряемой среды, объема безводного спирта в измеряемой среде, крепости, температуры, количества бутылок, аварийных ситуаций). Всего количество смен 16. Начало смены и переход на новую смену включается потребителем, продолжительность смены может быть любой промежуток времени; 
13. создание энергонезависимых архивов всех измеренных параметров глубиной 5 лет для суточного и 6 месяцев для часового по отношению к текущей дате, индицируемой СВ с возможностью вывода архивов на собственный индикатор и УСПД-ПК за любые сутки и за любой час указанных периодов соответственно; 
14. блокировку измерения объема при отсутствии измеряемой среды в трубе ППP-7 и при частичном заполнении трубы ППР-7. 
В дополнение к перечисленным функциям система обеспечивает настройку следующих параметров, защищенных паролями доступа: 
1. возможность ввода коэффициента объемного расширения измеряемой среды;
2. возможность корректировки текущей даты и текущего времени; 
3. возможность установки (изменения) номера абонента при подключении нескольких систем к одному ПК; 
4. возможность изменения масштабирующего коэффициента канала измерения расхода на ±10 % от его номинального значения, равного 1,0000; 
5. возможность изменения паролей доступа. 
Технические характеристики системы приведены в руководстве по эксплуатации и в описании типа, которое размещено на нашем сайте. 
Межповерочный интервал 1 год. 
	Резистивный сенсорный дисплей LCD 

	Диагональ
	15.6”

	Контрастность
	400:1

	Углы обзора
	1400  – 1200 

	Разрешение
	1600*900

	Время отклика матрицы
	8 мс

	Минимальный ресурс
	10,000 часов

	Размер пикселя
	0,215*0,215 мм

	Поддержка цвета
	262К

	Яркость
	220 кд/м2



	Характеристики аппаратной части 

	Процессор
	Intel Celeron 1.8 GHz (Dual-core) 

	ОЗУ
	DDR3 2Gb

	SSD
	30Gb

	Напряжение питающей сети 
	12 вольт

	Потребляемый ток, мА,
	не более 5000

	Габаритные размеры корпуса, мм
	429*284*63

	Вес без подставки
	7,6 кг



	Периферийные разъемы на корпусе из нержавеющей стали:  

	В закрытом доступе
	1*RS232 (гальванически развязанный), 1*USB 2.0 

	В открытом доступе
	1*LAN


Операционная система Windows 8.1 Pro RUS32 bit. 
Блок питания внешний 60W (источник бесперебойного питания в комплект не входит). 
Подставка для крепления. 
Степень защиты УСПД-ПК от проникновения пыли и влаги  – IP65. 

	Условия эксплуатации УСПД-ПК 

	Температура окружающего воздуха
	от 0 до плюс 450С

	Относительная влажность воздуха
	до 95% при 300С

	Атмосферное давление
	от 70 до 106,7 кПа

	Гарантийный срок эксплуатации
	12 месяцев


Условия хранения
Допускается хранение в неотапливаемых помещениях при температуре  от -300С до  +500С. Хранение под открытым небом или навесом не допускается. 

