# Измерительная система ИС "АЛКО-2"

#### Состав системы

Система состоит из специализированного вычислителя СВ 5 (в дальнейшем — СВ) и следующих устройств, именуемые в дальнейшем датчиками:

- первичного преобразователя расхода ППР 7 (в дальнейшем — ППР 7), являющегося электромагнитным датчиком расхода измеряемой среды;

- рефрактометра ИРФ-471МВ или плотномера-спиртомера ПЛОТ-3С-М, служащих для измерения объемной концентрации этилового спирта в измеряемой среде (в дальнейшем — крепость);

- термопреобразователя сопротивления платинового с номинальной статической характеристикой 100П, являющегося датчиком температуры измеряемой среды (в дальнейшем — ТСП);

- универсального счетчика бутылок УСБ или управляющего модуля учета продукции УМУП (в дальнейшем — счетчик бутылок).

По заказу потребителя в составе системы поставляются два модема и контроллер связи КС (в дальнейшем — КС). КС предназначен для подключения нескольких систем к одному УСПД-ПК. Один КС позволяет объединить до четырех систем на один УСПД-ПК. Каскадное соединение четырех КС позволяет объединить до 13 систем на один УСПД-ПК.

Модемы предназначены для передачи данных и управления системами удаленно по телефонной линии. Модемы настраиваются на предприятии-изготовителе системы. Один модем предназначен для подключения к КС или СВ, другой — для подключения к компьютеру.

Система выпускается в нескольких исполнениях в зависимости от диаметра условного прохода (Ду) ППР-7 (см.руководство по эксплуатации) и в двух в зависимости от диапазона и погрешности измерения крепости (см.руководство по эксплуатации).

Система комплектуется соединительными кабелями, монтажными комплектами, эксплуатационной документацией, нотариально заверенной копией свидетельства об утверждении типа, а также УСПД-ПК с установленной и настроенной операционной системой Windows 8.1 и установленным программным обеспечением для управления системой, формированием и передачи информации в ЕГАИС.

Система обеспечивает:

- индикацию текущего времени и текущей даты;

- индикацию времени наработки системы с момента первого включения СВ;

- измерение и индикацию суммарного объема измеряемой среды при рабочих условиях и приведенного к температуре плюс 20 °С за текущий час, текущие сутки и за все время работы системы;

- измерение и индикацию суммарного объема безводного спирта, содержащегося в измеряемой среде, приведенного к температуре плюс 20 °С за текущий час, текущие сутки и за все время работы системы;

- индикацию текущего объемного расхода;

- измерение и индикацию объемной концентрации этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде (в дальнейшем — крепость) ;

- измерение и индикацию температуры измеряемой среды ;

- подсчет и индикацию суммарного количества бутылок, прошедших по линии розлива за текущий час, текущие сутки и за все время работы системы;

- индикацию сообщений об ошибках и неисправностях;

- сохранение всех измеренных параметров и архивов при отключении питания системы в течение не менее 10 лет с отметкой в памяти системы момента отключения;

- автоматический переход через 3 минуты из любого окна в окно индикации объема измеряемой среды, приведенного к температуре плюс 20 °С;

- измерение, индикацию и архивирование показателей за смену (суммарных объемов измеряемой среды, объема безводного спирта в измеряемой среде, крепости, температуры, количества бутылок, аварийных ситуаций). Всего количество смен 16. Начало смены и переход на новую смену включается потребителем, продолжительность смены может быть любой промежуток времени;

- создание энергонезависимых архивов всех измеренных параметров глубиной 5 лет для суточного и 6 месяцев для часового по отношению к текущей дате, индицируемой СВ с возможностью вывода архивов на собственный индикатор и УСПД-ПК за любые сутки и за любой час указанных периодов соответственно;

- блокировку измерения объема при отсутствии измеряемой среды в трубе ППP-7 и при частичном заполнении трубы ППР-7.

В дополнение к перечисленным функциям система обеспечивает настройку следующих параметров, защищенных паролями доступа:

- возможность ввода коэффициента объемного расширения измеряемой среды;

- возможность корректировки текущей даты и текущего времени;

- возможность установки (изменения) номера абонента при подключении нескольких систем к одному ПК;

- возможность изменения масштабирующего коэффициента канала измерения расхода на ±10 % от его номинального значения, равного 1,0000;

- возможность изменения паролей доступа.

Технические характеристики системы приведены в руководстве по эксплуатации и в описании типа, которое размещено на нашем сайте.

##### Межповерочный интервал 1 год.

| Резистивный сенсорный дисплей LCD |  |
| --- | --- |
| Диагональ | 15.6” |
| Контрастность | 400:1 |
| Углы обзора | 1400 – 1200 |
| Разрешение | 1600*900 |
| Время отклика матрицы | 8 мс |
| Минимальный ресурс | 10,000 часов |
| Размер пикселя | 0,215*0,215 мм |
| Поддержка цвета | 262К |
| Яркость | 220 кд/м2 |

| Характеристики аппаратной части |  |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Celeron 1.8 GHz (Dual-core) |
| ОЗУ | DDR3 2Gb |
| SSD | 30Gb |
| Напряжение питающей сети | 12 вольт |
| Потребляемый ток, мА, | не более 5000 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 429*284*63 |
| Вес без подставки | 7,6 кг |

| Периферийные разъемы на корпусе из нержавеющей стали: |  |
| --- | --- |
| В закрытом доступе | 1*RS232 (гальванически развязанный), 1*USB 2.0 |
| В открытом доступе | 1*LAN |

Операционная система Windows 8.1 Pro RUS32 bit.

Блок питания внешний 60W (источник бесперебойного питания в комплект не входит).

Подставка для крепления.

Степень защиты УСПД-ПК от проникновения пыли и влаги  – IP65.

| Условия эксплуатации УСПД-ПК |  |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до плюс 450С |
| Относительная влажность воздуха | до 95% при 300С |
| Атмосферное давление | от 70 до 106,7 кПа |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |

#### Условия хранения

Допускается хранение в неотапливаемых помещениях при температуре  от -300С до  +500С. Хранение под открытым небом или навесом не допускается.